病人监护仪 招标参数

- 监护参数

- 一体化多参数监护仪，具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能，产品具备国家食品药品监督管理局颁发的Ⅲ类医疗器械注册证。

- 显示

- 12英寸彩色显示屏，分辨率：800×480，支持同屏显示12道波形以同时观察丰富的信息（提供机器实物图片）。

- ★支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式、NFC模式（需提供机器界面图片）

- 数据

- 主机配备一个VGA或HDMI接口以及不少于2个USB口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存等设备。

- 支持网络流量监控及控制，设定流量限额，以提供更高的网络安全管控，防止恶意软件攻击。（需提供机器界面图片）

- 支持AES 128位加密和TLS 256 位数据传输加密。（需提供机器界面图片）

- 性能特点

- 主机重量≤3.5kg。

- 在任何滤波模式下均可监测ST值。提供心电ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏不同位置的ST实时片段和参考片段。（需提供证明文件）

- 在诊断模式下，支持94dB的共模抑制比；在监护、手术模式下，支持不低于105dB的共模抑制比。（需提供图片和厂家证明文件）

- 支持0.67Hz的高通滤波，确保波形有更好的稳定性。（需提供机器界面图片）

- 支持29种心律失常分析，包括房颤分析、肢体低电压，满足心电监护临床应用。（需提供机器界面图片）

- QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。（需提供机器界面图片）

- 无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~200 mmHg。 （需提供机器界面图片）

- 无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-460分钟内的任意整数数值。（需提供机器界面图片）

- 同品牌具备多参数数字遥测监护产品（多参数数字遥测收发器获得无线电发射设备型号核准证书），支持未来科室的遥测监护系统升级需求，可实现有线、无线、遥测及混连等方式与中心监护系统联网。

- 支持用户自行安装激光打印机驱动。（需提供机器界面图片）

- 具备技术报警和生理报警两个独立的报警灯位置，能够分别显示且同时显示两种报警，有利于医护人员远距离辨识报警情况。

- 屏幕与物理按键上下分布。物理按键板和飞梭的位置需处于屏幕下方，按键受力位置低，避免机器左右移动，避免造成机器移动倾倒。

- 电池舱门需采用螺钉固定，避免误开舱门意外掉电，保障供电稳定性。

- 监护仪设计使用年限8年。（提供机器标贴照片作为证明资料）

- 整机质保≥3年。